中国政府网江西省政府网上饶市政府网

网站支持IPv6

窗体顶端

窗体底端

首页 > 工作动态 > 公告公示

分享到：

- 索 引 号： /2021-00172

- 发文机关： 广丰区卫健委

- 文件编号：

- 体    裁： null

- 组配分类： 公告公示

- 发文日期： 2021-10-08

医疗设备采购征询会公告

【字体：大  中  小】

根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，现对上饶市广丰区妇幼保健院拟采购的四个包的设备项目进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

一、采购项目及需求

1、第一包：超声刀等设备采购

| 序号 | 品目 | 数量 | 主要技术指标 （基本配置和功能要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包：超声刀等设备 | 品目 1 ： 高频电刀 | 1套 | 1) 具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极），是一种综合型医用电手术设备。 2) 用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜、膀胱镜等手术。 3) 具有单极纯切、混切1、混切2、单极电凝和双极电凝等多种工作模式。 4) 采用≥三路输出：一个脚控输出、一个手控输出、一个双极脚控输出。 5) 开机具有记忆功能，保证稳定高效的输出。 6) 单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置，手术过程中不必进行单极、双极模式转换。 7) 具有监测电路，防止患者高频灼伤。 8) 设备在运行中出现故障，能立刻停止功率，并显示相应错误代码，并及时提醒使用者，增加安全性能。 9) 可选用附件齐全，适应各种手术需求。 10) 安全指标符合国家标准《GB9706.1医用电气设备第一部分：安全通用要求》及《GB9706.4医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》。 11) 供电电源：单相AC220V，50Hz，≤4A。 |  |
|  | 品目 2 ： 可视喉镜（手术室） | 1套 | 1、显示器能上下0º～120º转动，左右0º～270º转动 2、一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm 3、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux 4、显示器像素≥320*240PIX 5、摄像头分辨率≥3.72 LP/mm 6、短手柄设计，握持舒适 7、具有特殊防雾功能 8、充电器输入：100-240V 50/60Hz 9、充电器输出：5V，1.2A 10、充电时间：＜3小时 11、持续放电时间：＞4小时 12、充电次数：＞300次 13、内置可充电式锂电子聚合物电池。 14、由厂家负责售后服务。 |  |
|  | 品目 3 ： 可视喉镜（急诊科） | 1套 | 1、整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能 2、视场角60º±15% 3、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux 4、显示器像素≥320*240PIX 5、分辨率≥3.72 LP/mm 6、镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接 7、短手柄设计，握持舒适 8、具有特殊防雾功能 9、充电器输入：100-240V,50-60HZ 10、充电器输出：5V，1.2A 11、充电时间：＜3小时 12、持续放电时间：＞4小时 13、充电次数：＞300次 14、内置可充电式锂电子聚合物电池 15、由厂家负责售后服务 |  |
|  | 品目4：可视软性喉镜 | 1套 | 1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机支持图像采集、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、引导气管插管并可同步进行吸引等功能； 2、软管直径：5.2mm±10%； 3、视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变； 4、分辨率≥9.92 lP/mm； 5、景深：3-100mm；保证合理观察距离及更广的观察范围； 6、负压0.03MPa下，吸水量≥400mL/min； 7、显示器与手柄旋转式航空接口，连接更加稳固不易脱落，可分离拆卸； 8、TFT显示屏尺寸≥3.0英寸，像素≥1920（RGB）*480；单位面积像素高，图像显示更加真实细腻； 9、显示器可垂直0º～180º转动，水平0º～180º转动，方便不同站位操作及教学； 10、显示器内置TF储存卡，≥32G，可存储照片数量≥30万张，可存储录像时长≥16小时； 11、镜体手柄采用医用高分子材料，轻盈更耐腐蚀，可浸泡消毒，镜体稳定和耐用； 12、功能高度集成，操作简易，降低临床消毒难度，减少故障率； 13、通用吸引按键，吸引通畅，密封性好，不出现液体倒喷现象； 14、插入部前端为非金属医用高分子材质，耐磨耐腐蚀，具有润滑特性及良好的生物兼容性，可减少气道刺激； 15、充电器输入：100-240V AC，50-60Hz； 16、充电器输出：5V DC,1A24、内置可充电式锂电子聚合物电池。 17.由厂家负责售后服务。 |  |
|  | 品目 5 ： 超声刀(进口） | 1套 | 1、适用范围：系统可用于外科医生需要进行电外科切割、凝血或者血管结扎处理的 开放手术以及腔镜手术。 2、操作平面：由单个触摸式显示屏组成，能分别显示多种工作模式。 3、具备组织感应技术，可以通过感应组织阻抗实时调整能量输出，实时调控。 4、智能系统：使用通用接口并可自动识别仪器。 5、能通过主机外置接口实现软件升级，以适应未来新器械的使用。 6、具有超声外科技术，连接超声刀刀头，刀头振动频率≥45KHz。 7、主机为不可拆卸的一体化主机。 8、超声模式中刀头可以凝闭≥5mm血管及淋巴管。 9、超声模式中刀头具备手控功能。 10、超声模式中刀头或刀面可以360度旋转，满足腔镜手术的需要。 11、超声模式中5mm刀头有不同的刀面，满足手术中不同组织的凝固与切割的需要； 具备止血钳式的超声刀头可用于甲乳手术。 12、超声模式中有血管钳型刀头，且有多种长度可选择。 13、刀头有腔镜，开腹，及浅表手术刀头种类可选择，刀头种类大于5种。 14. 设备具有集成式一体化超声刀，手柄换能器集成在刀头内部，无需安装。 15.相应的耗材钳口内组织温度维持在100℃之内，可有效减少术中烟雾，以确保病患安全 16.设备可以自动设别接入耗材的种类并进行反馈，以防止安装时的误操作。 17.超声机械能模式下，振动频率在50KHZ以上，以确保切割效率及血管闭合效果。 |  |
|  | 品目6：可视软性喉镜技术参数(手术室) |  | 1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机支持图像采集、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出、引导气管插管等功能； 2、软管直径：3.8mm±10%； 3、视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变； 4、分辨率≥9.92 lP/mm； 5、景深：3-100mm；保证合理观察距离及更广的观察范围； 6、负压0.03MPa 7、显示器与手柄旋转式航空接口，连接更加稳固不易脱落，可分离拆卸； 8、TFT显示屏尺寸≥3.0英寸，像素≥1920（RGB）*480；单位面积像素高，图像显示更加真实细腻； 9、显示器可垂直0º～180º转动，水平0º～180º转动，方便不同站位操作及教学； 10、显示器内置TF储存卡，≥32G，可存储照片数量≥30万张，可存储录像时长≥16小时； 11、镜体手柄采用医用高分子材料，轻盈更耐腐蚀，可浸泡消毒，镜体稳定和耐用； 12、功能高度集成，操作简易，降低临床消毒难度，减少故障率； 13、插入部前端为非金属医用高分子材质，耐磨耐腐蚀，具有润滑特性及良好的生物兼容性，可减少气道刺激； 14、充电器输入：100-240V AC，50-60Hz； 15、充电器输出：5V DC,1A24、内置可充电式锂电子聚合物电池。 16.由厂家负责售后服务。 |  |
|  | 品目7：可视喉镜技术参数（儿科） |  | 1、整机由喉镜片和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取功能 2、显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动 3、视场角60º±15% 4、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux 5、液晶屏像素（PIX ）：720*480 6、分辨率≥7.87LP/mm 7、镜片手柄与显示组件的连接：不受力直插式 8、纺锤型短手柄设计，握持舒适 9、具有特殊防雾功能 10、手柄防水等级：IPX7 11、具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量＞40万张，可存储录像时长16小时 12、充电器输入：100-240VAC,50-60HZ 13、充电器输出：5V，1000mA 14、充电时间：＜3小时 15、持续放电时间：＞3小时 16、充电次数：＞300次 17、内置可充电式锂电子聚合物电池 18、由厂家负责售后服务 |  |

第二包：数字化乳腺X射线机  数量1台 （具备国内注册证)

| 必需响应参数（不可偏离）：1.2019年及以后注册的全新机型，非续证机型。2. C臂 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 招标参数 |
| 一、 | 设备型号及其用途 | 全数字化平板乳腺X线摄影设备，用于乳腺疾病筛查及诊断 |
| 二、 | 资格标准 | 该设备必须获得CFDA认证 |
| 三、 | 机型 | 提供2019年及以后注册的全新机型，非续证机型 |
| 四 | 配置及主要技术参数及要求： |  |
| 4.1 | 机架： |  |
| 4.1.1 | 机架结构： | C臂非圆形臂结构 |
| 4.1.2 | C臂旋转范围 | ≥±180º |
| 4.1.3 | C臂摆位 | 具有镜向角度记忆功能，可一键式摆位，快捷准确 |
| 4.1.4 | SID | ＞66cm |
| 4.2 | X线发生器： |  |
| 4.2.1 | KV最小 | ≤20KV |
| 4.2.2 | KV最大 | ≥50KV |
| 4.2.3 | mAS最小 | ≤0.1mAs |
| 4.2.4 | mAS最大 | ≤500mAs |
| 4.2.5 | 供电 | 单相 220V-240V |
| 4.3 | X线球管: |  |
| 4.3.1 | 阳极材料 | 单钨靶非合金（必须提供datasheet证明文件） |
| 4.3.2 | 球管阳极热容量 | ≥300KHU |
| 4.3.3 | 阳极靶角 | 10°/16° |
| 4.3.4 | 焦点 | 大焦点：0.3；小焦点：0.1 |
| 4.4 | 曝光系统： |  |
| 4.4.1 | 根据乳腺压迫厚度和密度全自动选择Kv,mAS | 必须具备（必须提供datasheet证明文件） |
| 4.4.2 | 手动曝光 | 人工设置kv, mAs |
| 4.4.3 | AOP全自动平板探测不需电离室设置 | 必须具备（必须提供datasheet证明文件） |
| 4.5 | 准直器 | 视野指示灯 |
| 4.6 | 压迫系统 |  |
| 4.6.1 | 自动压迫 | 提供 |
| 4.6.2 | 自动解压系统 | 提供 |
| 4.6.3 | 压迫板 | 提供 |
| 4.6.4 | 显示压迫厚度和压力 | 提供 |
| 4.7 | 数字化系统： |  |
| 4.7.1 | 探测器 | 非晶硅碘化铯平板探测器，与乳腺机是同一品牌（提供检测报告证明文件） |
| 4.7.2 | 量子捕获效率DQE | ＞60% |
| 4.7.3 | 灰阶深度 | ≥14bit |
| 4.8 | 采集工作站 |  |
| 4.8.1 | 显示器 | ＞22寸 ，2M（必须提供datasheet证明文件） |
| 4.8.2 | 显示器分辨率 | 1920 x 1080彩色显示（必须提供datasheet证明文件） |
| 4.8.3 | 输出接口：Dicom 3.0通用数字输出接口 | 提供 |
| 4.8.4 | 采集采集工作站可提供图像导出（CD、DVD、USB）功能 | 提供 |
| 4.9 | 图像后处理 | 放大、增强、反转、(距离、角度)测量、直方图、窗宽、窗位、多幅显示等，实用性好，操作简便，有各种处理及测量功能和分析软件 |
| 4.9.1 | 支持DICOM3.0、RIS、HIS、DICOM3.0激光打印接口 | 支持 |
| 4.9.2 | 曝光后工作站显像时间 | ＜11秒（必须提供datasheet证明文件） |
| 4.9.3 | 曝光后间隔时间 | ＜11秒（必须提供datasheet证明文件） |
| 4.9.4 | 每位患者4个标准体位检查时间 | ＜3分钟（必须提供datasheet证明文件） |
| 4.9.5 | 每小时检查患者（4个标准体位）数量 | ＞17人（必须提供datasheet证明文件） |
| 4.9.6 | 假体乳腺处理功能 | 提供 |
| 4.10 | 维修及售后服务： |  |
| 4.10.1 | 国内原厂专业工程师提供维修服务。 | 提供 |
| 4.10.2 | 可提供远程在线技术支持 | 在线技术支持，非电话支持（必须提供证明文件） |

第三包：手术床等设备采购

| 序号 | 品目 | 数量 | 主要技术指标 （基本配置和功能要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三包手术床等设备采购 | 品目1：电动手术床 | 3 | 1.产品用途及性能特点： 1.1.本产品供医院手术室施行头、颈、胸腹腔、会阴及四肢等外科及妇产科、五官科、骨科等手术，台面升降、前后倾、左右倾及前后移动由电动系统完成。 1.2.台面板采用高强度合成板制成，能透过X射线，便于透视、摄影。可配C型臂使用。 2.技术参数 2.1.台面尺寸：全长：≥2100mm 宽：≥500mm 2.2.台面高度： 台面离地最低：≤750mm ；台面离地最高：≥950mm，行程：≥250mm 可自由升降锁定 2.3.前倾：≥20°; 后倾：≥15°;侧倾：≥15° 2.4. 头板上折：≥45°; 头板下折：≥90° 2.5.背板上折：≥60°; 背板下折：≥30° 2.6.腿板下折：≥90°; 腿板外展：≥90° 2.7.腰板升高：≥100mm 2.8.前后移动：≥250mm 3.基本配置 3.1.电动手术床: 1张 3.2.支身架: 1付 3.3.支肩架: 1付 3.4.麻醉屏架: 1件 3.5.托腿架: 1付 3.6.托手板:1付 3.7.床垫: 1套 |  |
|  | 品目2：骨科牵引架 | 1套 | 1.产品功能及特点 1.1.具有双关节，可伸缩的牵引臂和可回旋的骨盆架组，骨盆架具有左、中、右三个选择插接位置，在做髋关节透视手术时可避免牵引支架的阻挡。 1.2.升降立柱上的骨盆架亦可插接侧卧架或膝关节架使用，上升下降行程为有≥30公分。 1.3.牵引杆可大幅变换角度，并有伸缩设计，脚踝固定器除了本身可360度旋转外，亦可卸下以装置其它配件，应用灵活。 1.4.适用于创伤外科手术、骨科牵引手术等，可搭配C型臂X光机影像增强器，无阻碍下进行照射。 1.5.可满足骨科下肢手术：髋关节X光线影像透视 ；股骨骨板手术；股骨骨髓内钉手术；胫骨腓骨牵引手术；股骨骨折骨钉手术；X光透视全髋关节置换手术等。 2.主要参数： 2.1.骨科牵引架牵引范围为≥1150-1650mm。 2.2.最高承载能力≥160kg. 2.3.最大牵引位移≥280mm,最大牵引力≥400N 2.4.牵引架可以任意适当角度外折与内折，满足手术需要。 2.5.牵引架可以伸缩，伸缩位移为≥500mm. 2.6.牵引行程：≥210mm 2.7.外展宽度：≥120-770mm 3.配置清单 3.1.主支架 件 2 3.2.挂板 件 1 3.3.牵引脚架支架 套 2 3.4.侧卧档柱 件 1 3.5.牵引鞋皮套 套 2 3.6.座板 件 1 3.7.仰卧档柱 件 1 3.8.小腿架组 件 2 3.9 .滑块 件 2 3.10. 支撑柱 件 2 3.11. 移动小车 套 1 |  |
|  | 品目3：产科电动手术床 |  | 1.适用功能： 1.1.适用于妇科检查、产妇分娩及施行刮宫等妇产科手术。 2.主要结构及性能： 2.1.床体升降、背板及座板折转采用电机控制。 2.2.手持控制器及脚踏控制器，相互独立，方便操作。 2.3污物盆配有排水管道，使用方便。 2.4.超静音脚轮配有电动刹车装置。 2.5.内置应急电源，网电源断电时，可自动跳转至工作状态。 3.主要规格： 3.1.台面尺寸：≥长1900mm ；宽600 mm 3.2.床面升降范围：≥800～1050mm 升距≥250mm 可自由升降、锁定 4.主要技术参数： 4.1.背板上折： ≥65° 4.2.背板下折： ≥12° 4.3.座板上折： ≥30° 5.基本配置： 5.1.主床 1张 5.2.麻醉屏架1件 5.3.支肩架 1对 5.4.拉手 1对 5.5.托腿架 1对 5.6.托手板 1对 5.7.污物盆 1只 5.8.床垫 1套 |  |
|  | 品目4：胃镜检查床 | 2床 | 1.主要技术参数： 1.1.主体支架采用优质冷轧钢管精制而成,管材规格大小≥40×40×1.2mm。 1.2.床面采用优质海绵里料，外层为高级人造皮革，床头部位并可根据需要 加垫枕头。 1.3.床脚均焊接方管拉杆，确保床体牢固度。 |  |
|  | 品目5：骨科牵引病床 | 2床 | 1.功能描述： 1.1.摇杆：三组折叠隐藏式摇杆，调节患者背、腿部体位，采用到位极限保护装置。 1.2. 每支摇杆可通过独立承重≥ 700kg 的测试，可调节患者背部、 腿部体位， 具有限位功能。调节范围：背部倾斜角度：≥85±5°；两腿部可独立倾斜，倾斜角度：≥45±5°，头部、腰部、腿部全牵引； 1.3.产品静态承载重量：≥250kg； 1.4.床底具备前后左右≥4个引流尿袋挂钩，≥4个点滴架插孔； 1.5.床底面整体离地距离 420mm 以上； 2.材质说明： 2.1.床头尾板全 ABS 材料，可兼做 CPR 板应急使用。 2.2.牵引架主管采用≥38*1.2mm 不锈钢圆管，横梁为≥25*1.2mm，竖向加强为≥16*1.0mm 不锈钢圆管。 2.3.床面板冷轧钢板制成，板厚度≥1.2mm。 2.4.床面两侧床框上配置折叠护栏，防夹；餐桌板为ABS 材料，具伸缩功能，餐桌板可放至床尾。 2.5.整套牵引架附有活动装置，有健身吊钩拉环； 2.6.床架采用固定式连接，确保整体稳固度，用材□40*40*1.2mm。 2.7.床下架采用≥ 30×60×1.2MM 优质钢管制成，床脚，防缠绕的 5 寸静音轮。 2.8.输液架不锈钢管制成，为双节自由可调升降式。 2.9.厚度 80 ㎜，医学专用床垫，防水耐磨。内层采用 6 公分蜂窝海棉加 2 公分椰棕。 |  |
|  | 品目六：妇科检查床 | 2床 | 1.主要技术参数： 1.1.主体结构采用≥1.2mm厚的不锈钢板材和≥∮38×1.2mm,≥∮25×1.0mm的管材。 1.2.采用手摇齿轮,可随意调节背部高度。 1.3.配备拖腿调节架,顶肩架拖平板,脚磴。 1.4.在结构上采用主体床和腿床分离的形式方便手术操作。 1.5.床垫:垫套人造革皮,内置海棉。 1.6.尺寸：≥长1300×宽500×高780mm |  |
|  | 品目七：妇科检查床（带护栏） | 2床 | 1.主要技术参数： 1.1.手提式，可调节患者背、腿部体位; 1.2.调节范围：背部倾斜角度：≥70±5°；腿部倾斜角度：≥0至-90°； 调节承载重量：≥200kg； 1.3.床架后两脚配2个点滴架插孔； 1.4.中间位有抓手柄，抓手柄可前后调位； 1.5.前后连接处配有大腿架，大腿架可上下和旋转调节； 1.6.臀板中间配有污物漏斗； 2.产品材质： 2.1.床面采用≥T1.0mm不锈钢板； 2.2.床架4立柱为≥φ32X1.2mm不锈钢圆管； 2.3.配不锈钢输液杆一支； 2.4.规格外形尺寸：≥长度1900mm,宽度550mm，高800mm |  |
|  | 品目八：液压产床 | 2床 | 1.产品功能： 1.1.供产妇分娩及施行妇科手术用，采用液压升降，各种动作可在规定的范围内任意调节并锁定、腿板可拆卸。采用碳钢喷塑，不锈钢 2.主要技术参数： 2.1.尺寸：≥2000mm**600mm*620mm 2.4.升降行程：≥240mm 2.5.背板上折：≥70° 2.6.背板下折：≥10° 2.7.前倾：≥10° 2.8.后倾：≥22° 3.配置清单： 3.1.主床 : 1个 3.2.床垫 : 1 张 3.3.麻醉屏架: 1个 3.4.支肩 : 2个 3.5.拉手 : 2 个 3.6.搁臂板: 2 个 3.7.托腿架: 2个 3.8.蹬足: 1对 |  |
|  | 品目九：电动吸引器 | 8台 | 1.产品特点： 1.1. 采用无油泵 1.2.全塑面板造型，防水蚀性好； 1.3.机内装有单向阀可防止正压，使用安全可靠； 1.4.机箱顶部配有手术盘，方便操作； 1.5.后门配有贮藏柜，可放置电源线，脚踏开关等附件。 2.技术参数： 2.1.电源：AC220V，50Hz 2.2.贮液瓶容量：≥500ml*2 2.3.输入功率： ≥180VA 2.4.噪声：≧65dB(A) 2.5.吸引泵：活塞泵 2.6.极限负压值：≧0.08MPa（I级负压） 2.7.外形尺寸：≧362*400*850（mm) 2.8.抽气速率：≧20L/min 2.9.使用期限： ≥5年 2.10.贮气瓶容量： ≥2500mL*2 |  |
|  | 品目十：输液泵 | 24台 | 1.技术参数： 1.1.彩色LCD液晶显示，数值显示有小数位防错设计 1.2.输液器规格：标准PVC输液器，六档位设计 1.3.输液流速：1mL/h～1100mL/h，可按1mL/h递增或递减 1.4.输液量精度误差：≤±5%（普通输液器），泵内特有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到≤±3% 1.5.输液总量预置：1ml~9999ml，以1ml递增或递减 1.6.阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa） 1.7.三档可选，并动态实时阻塞压力指示（DPS） 1.8.KVO：4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。 1.9.报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警 2.其他功能： 2.1.具有输液累计量显示功能。 2.2.具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能。 2.3.具有快排、快输功能：停止状态为快排，速度为700ml/h，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，速度为700ml/h，用于对患者的快速输液。 2.4.具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式。 2.5.具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动。 2.6.具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检。 2.7.具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留8年以上。 2.8.内置电池工作时间：电池连续充电时间不小于8小时，在30ml/h可连续工作3小时以上 2.9.安全分类：I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX1 |  |
|  | 品目十一单道注射泵: | 14台 | 1.主要技术参数： 1.1.注射器规格：自动识别各种品牌注射器，规格：10 ml、20 ml、30 ml、50 ml 1.2.注射量范围：0-9999 ml（0.1-100ml以0.1 ml增量，100-9999ml以1ml增量） 1.3.注射速度：10 ml：0.1-400 ml /h；20 ml：0.1-600ml/h；30ml：0.1-900ml/h；50ml：0.1-1300ml/h 1.4.快速输注：10ml：400ml/h；20ml：600ml/h；30 ml：900 ml/h；50 ml：1300 ml/h。 1.5.速度增量：0.1 ml/h（0.1-100ml/h以0.1 ml/h递增，大于100ml/h以1ml/h递增） 1.6.注射精度：≤±2% 1.7.注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式 1.8.按键和穿梭键两种操作模式，满足不同用户需求。 1.9.六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min 1.10.报警功能：药物将尽、注射完成、注射器脱落、外接电源掉电、备用电池欠压、操作遗忘、电机故障、注射器管道阻塞、速度异常、安装错误、开合异常、电池耗尽 1.11.其他功能：交直流电自动转换、开机自检、自动记忆功能、声光显示报警、标准RS232接口、快排、压力释放(Anti-Bolus功能)、预充、残留药物提示、参数记忆、静音功能、无线监视功能 1.12.KVO: 保持静脉开放，速度可调0.1ml/h-1ml/h，丸剂量：1ml-5ml可调 1.13.阻塞灵敏度：高中低档可选，分别为0.02Mpa~0.07Mpa、0.05Mpa~0.10Mpa、0.08Mpa~0.14Mpa 1.14.电源类型：AC220V/50Hz；DC9.6V（以5ml/h速度，运行不小于5小时） 1.15.安全分类：II类CF型，外壳防护等级IPX3，可连续运行 1.16.适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射 |  |
|  | 品目十二：输液泵 | 4台 | 1.主要技术参数： 1.1.泵送方式：指状蠕动式 1.2.输液器规格：标准PVC输液器，六档位设计。 1.3.输液速度：1-1100ml/h 1.4.输液精度误差：≤±5%（普通输液器），≤±3%（优质输液器），输液量精度误差可调。 1.5.泵内独有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。 1.6.输液量预置：1-9999ml 1.7.KVO（保持血管畅通）流速：4ml/h（当输液速度大于KVO时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO时，输液完成只发出报警，输液速度不变） 1.8.声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、开机后一段时间无任何操作报警。 2.其他功能： 2.1.输液累计量显示；交直流自动转换、自动充电；快排；“滴数/分”和“毫升/小时”转换；报警声消除。 2.2.气泡探测方式：超声波检测式 2.3.电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时，可选配救护车车载电瓶。 2.4.安全分类：Ⅰ类和带内部电源的BF型 2.5.适用范围:适用于对患者普通输液之用；CE认证 |  |
|  | 品目十三：双通道注射泵 | 16台 | 1.主要技术参数： 1.注射泵可自动识别各类市场主流品牌注射器规格，支持自定义两种品牌注射器，适用于国内外生产的5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml普通已注册注射器。 2.全彩双屏显示，两通道可同时运行，其中一通道修改操作，不影响另一通道的运行。 3.流速范围：5mL注射器：0.1 mL/h～ 100mL/h；10mL注射器：0.1 mL/h ～400mL/h；20mL注射器：0.1 mL/h ～700mL/h；30mL 注射器：0.1 mL/h ～1000mL/h；50mL/60mL 注射器：0.1 mL/h ～2000mL/h 4.流速范围最小可按 0.1mL/h 变化，A、B通道的参数可以单独设定。 5.流速误差≤±2%。 6.预置量范围：0.1mL～9999.9mL 使用键盘输入最小可按 0.1mL变化。 7.丸剂量注射速度：5mL注射器：100mL/h ；10mL注射器：100 mL/h ～400mL/h ；20ml注射器：100 mL/h ～700mL/h ；30mL注射器：100 mL/h ～1000mL/h ；50mL/60mL 注射器：100 mL/h ～2000mL/h 8.除 5ml 注射器不可变外，其他规格注射器丸剂量注射速度使用键盘输入最小可按 1mL/h变化。 9.丸剂量范围：1mL～20mL最小可按 0.1mL 变化；丸剂量误差：≤±2%。 10..快排功能：5mL 注射器： 100mL/h；10mL 注射器：100 mL/h ～400mL/h ；20ml 注射器：100 mL/h ～700mL/h； 30mL 注射器：100 mL/h ～1000mL/h ；50mL/60mL 注射器：100 mL/h ～2000mL/h；快排功能最小可按 1mL/h 变化。 11.阻塞档位：阻塞档位有高、中、低三档可调整，对应的产生阻塞报警压力范围为：低：0.05MPa ± 0.02MPa； 中：0.09MPa ± 0.02MPa；高：0.13MPa ± 0.02MPa。 12.保持静脉开放（KVO）速度：速度范围：0.1mL/h～5.0mL/h，输入最小可按 0.1mL/h 变化;KVO 流速误差≤±2%;当注射速度大于 KVO 速度时，注射完成报警的同时转为 KVO 速度运行；当注射速度小于 KVO 速度时，注射完成只发出报警，注射速度不变。 13.声光报警：高亮报警灯柱，支持10类报警：阻塞报警、将近完成报警、操作遗忘报警、注射脱落报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、电机异常报警、安装错误报警、交流掉电报警。 14.操作设置：采用数字键盘功能，选中需要修改的参数，摁下相应数字，保存即可完成修改。 15.工作模式：速度模式、药量时间、体重模式、间歇模式、微量模式、 级联设置。 16.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 17.注射器自动识别：注射泵对装载各适用品牌的注射器规格均可自动识别。 18.交直流自动切换：交流连接可给电池充电，交流断电自动转换为机内电池。 19.累计量显示：注射泵在不关机的情况下，可对所有注射的药液进行累计并显示。 20.阻塞压力释放功能：注射泵发生阻塞报警时，注射泵可对阻塞压力进行部分释放。 21.静音功能：选择静音按键，可对报警声音进行消音或临时静音。 22.速度超范围控制：当所设定的速度大于使用注射器所允许的最大速度时，将自动以该注射器所允许的最大速度运行。 23.动态压力显示：在使用中可用条形图实时示意注射管路内部压力变化。 24.残留提示：注射泵按设置参数注射完成后，如注射器内仍有药液残留，会对操作者提示“药液残留”。 25.记忆功能：注射泵可以对最后一次运行的设定参数进行储存。 26.通道休眠功能：未参与注射工作的通道会进入休眠模式，以便降低功耗。 27.历史记录功能：注射泵可对使用数据进行记录。 28.报警音量多级可调：根据用户的使用环境可对报警音进行调整。 29.夜间模式/省电模式：可切换到夜间模式，在此模式下报警音减小、显示屏亮度降低，可降低功耗。 30.防虹吸功能：按下推头按钮，使推头卡爪卡到注射器手柄，松开推头按钮，推头组卡住，药液不会出现虹吸和回流现象。 31.开机自检功能：注射泵可以在开机时进行自检，项目为：指示灯、喇叭、电源、软件版本、系统时间和电机，其中电机检测到异常时无法正常开机使用。 32..键盘锁功能：注射泵在运行状态下具有按键锁功能，按键锁时间可设置，设置范围为 0～10 分钟（min），使用键盘最小可按 1min 变化（0表示关闭按键锁功能）。 33.内部电池充电完成后，注射泵以 5mL/h 的速度进行注射：单通道可连续工作不小于于8小时，双通道可连续工作不小于 5 小时。 34.安全分类：II类CF型，防进液等级IPX3 |  |
|  | 品目十四：肺功能仪 | 1台 | 1. 技术参数及配置 1.1.中英文操作界面 1.2.产品检测原理：采用压差检测技术原理。 1.3.具有43个以上肺通气功能检测参数 1.4.VC (VC-肺活量、VCPRED-VC预测值、%VC-VC实测值比预测值、IRV-补吸气容积、ERV-补呼气容积、IC-深吸气量、TV -潮气容积); 1.5. FVC (FVC-用力肺活量、FVCPRED-FVC预测值、%FVC- FVC实测值比预测值、FEV1.0-1.0秒用力呼气容积、FEV1PRED- FEV1预测值、%FEV1- FEV1实测值比预测值、FEV1.0%G-1秒用力呼气容积/用力肺活量、FEV1.0%T-1秒用力呼气容积/肺活量、FEV3.0- 3.0秒用力呼气容积、FEV3.0PRED- FEV3.0预测值、%FEV3.0-FEV3.0实测值比预测值、FEV3.0%G-3秒用力呼气容积/用力肺活量、FEV3.0%T-3秒用力呼气容积/肺活量、FEV0.5-0.5秒用力呼气容积、MMF-最高中段呼气流量、MMFPRED-MMF预测值、%MMF- MMF实测值比预测值、PEF-最大呼气流量、PEFPRED-PEF预测值、%PEF- PEF实测值比预测值、MEF25-用力呼出75%肺活量的呼气流量、MEF25PRED-MEF25预测值、%MEF25-MEF25实测值比预测值、MEF75-用力呼出25%肺活量的呼气流量、MEF75PRED- MEF75预测值、%MEF75 -MEF75实测值比预测值、MEF50-用力呼出50%肺活量的呼气流量、MEF50PRED-MEF50预测值、%MEF50- MEF50实测值比预测值、Vext-呼出气量、EXtime-呼气时间、FIVC-用力吸气肺活量、FIV0.5-0.5秒用力吸气容积、FIV1.0-1秒用力吸气体积、FIV1%FVC-1秒用力吸气气量/用力肺活量、FIV1%FIVC-1秒用力吸气气量/用力吸气肺活量、PIF-吸气峰流量、MIF-50%FIVC时用力吸气流量); 1.6. MVV (MVV-最大自主通气量、MVVPRED- MVV预测值、%MVV-MVV实测值比预测值、TV- MVV测量下平均呼吸量) 1.7.提供容量--时间曲线，容量--流速曲线（F-V） 1.8.提供10种预测公式，并提供6种专门针对国人预测公式 1.9.ATPS可自动转换至BTPS 1.10.支持支气管舒张试验，并具有药前药后试验对比功能 1.11.各项检测可反复进行测量，并可比较3次测试结果 1.12.热敏打印机，打印宽度≥110mm 1.13.可打印10例完整波形测量报告，VC、FVC、MVV测量结果及曲线，及相应的药后测量结果打印. 1.14.USB接口，实现测量数据上传功能，并通过强大的PC机分析处理软件对VC、FVC、MVV 1.15. 操作界面：具有中英文操作界面,主机操作屏幕≥5.7英寸。 1.16.交直流两用，内置充电电池. 1.17.适用心肺、颅脑、腹、胸等手术前常规检查，体检、职业病普查，各种呼吸病人治疗效果评定等。 2.技术指标： 2.1容量：0L～9L 2.2容量精确度：±50mL或±3% 2.3流速：0～14升/秒 2.4流速（量）精确度：5%或0.2升/秒 2.5呼吸：4次/分～60次/分 2.6精度：±1次/分或±5% 2.7热丝式双向流速传感器 3.产品资质要求 3.1.产品通过国医械华光ISO9001/ISO13485质量体系认证 4.肺功能仪配置 4.1.主机：1台 4.2.肺功能仪流量传感器：1个 4.3.一次性呼吸过滤器：2个 4.4.一次性口嘴：2个 4.5.电脑主机：1台 4.6.显示器：1台 4.4.台车：1台 4.8.打印机;1台 |  |
|  | 品目十五：型胰岛素泵 | 1台 | 1.技术参数及性能 1.1.适用范围：产品适用于有必要进行胰岛素输注治疗的糖尿病患者 1.2.支持蓝牙联接 1.3.支持手机APP管理，可添加血糖记录 1.4.支持数据共享。 1.5.数据管理：可生成多形式治疗报告 1.6.支持数据下载。 1.7.输注方式：基础输注、临基输注、大剂量输注、方波输注、双波输注 1.8.基础率分段：24段和48段 1.9.基础率设置步进量：0.1U/h和0.05U/h 1.10.基础率快设：24段法和6段法数据库 1.11.有临时基础率功能： 1.12.有三餐模式功能： 1.13.有大剂量预设功能： 1.14.有大剂量向导计算器： 1.15.大剂量输注速度：可调整，四种脉冲周期：5s、10s、15s、20s 1.16.回顾记录：日总量、基础率、大剂量、排气、报警回顾记录各500条 1.17.警示项目：阻塞、阻力大、低药量、药完、低电量、闹铃 1.18.震动功能：有 1.19.用餐提示：可开启，大剂量输注后10min/20min/30min用餐提示 1.20.测血糖提示：可开启，大剂量输注后1h/2h/3h测血糖提示 |  |
|  | 品目十六：悬挂分娩座椅组合 | 1台 | 1.适用范围 1.1.适用于自然分娩的产妇待产、分娩过程中使用。 2.产品技术指标 2.1.产品高度：≥2300mm-2350mm，吊杆采用加厚镀锌金属渐变管，壁厚≥4mm。 2.2.地垫尺寸：≥1970mm*1250mm*30mm。 2.3.分娩座椅：≥350mm*400mm*500mm，分娩座椅采用C型设计。 2.4.陪护座椅：≥450mm*500mm，陪护座椅固定于弯管底部，整体不锈钢弯管。 2.5.医护座椅：≥330mm*350mm*500mm，医护座椅是可移动座椅。 2.6.助产围巾：可进行悬吊位分娩 2.7.座椅承重：静置载重≥300kg，安全载重≥180kg； 2.8.吊杆承重：静置载重≥300kg，安全载重≥185kg； 2.9.配重底座：配重底座重量≥100kg，尺寸≥800*1000mm，。 3.产品功能 3.1.分娩座椅组合设计。即可整体使用，又可拆分为独立的分娩凳 拆装方便。 3.2.满足产妇自由体位分娩中悬吊位及坐卧位、前倾位、等多种体位的需求，亦可以配合分娩球、分娩地垫在产程中做各种体位以减轻产妇疼痛、纠正胎位、加快产程、促进骨盆的扩张，利于胎儿下降促进自然分娩。 4.产品配置 4.1.分娩座椅 ：1 个 4.2.陪护座椅 ：1 个 4.3.医护座椅 ：1 个 4.4.配重底座 ： 2个 4.5.分娩地垫 ： 2 张 4.6.中心地垫：2张 4.7.助力吊杆 ：1 根 4.8.助产围巾 ：2 根 |  |

第四包：脑循环功能治疗仪等相关设备

| 序号 | 品目 | 数量 | 主要技术指标 （基本配置和功能要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四包：脑循环功能治疗仪等相关设备 | 品目 1 ：低频治疗仪(神经肌肉电刺激仪) | 1套 | 1、具有宽波（II波），细波（I波）两种波形(共有10种频率，间隔0.5Hz，频率范围：0Hz~5Hz） 2、输出强度：仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时，电流峰值＜80mA±30%。在开路的条件下测量时，输出峰值电压不超过500V；强度等级：0～200级断续调节，每级增量不超过1mA或1V。输出脉冲宽度：1-100US±10%；输出峰值＜38V；频率0.8-520HZ.3、治疗时间：0min～90min±10%。 3、正常工作条件：环境温度 5℃～40℃；相对湿度 30％～85％；大气压力700hPa～1060hPa；使用电源：AC220V±10%,50Hz±10%。 4、显示方式：≥9.7寸大屏幕触摸屏显示，独立显示，及独立操作键盘，人性化操作。 5、输出路数：可同时治疗两人，独立操作界面，互不干扰。 6、产品要求通过中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书 7、产品要求通过IS09001质量体系认证或中国医疗器械质量认证中心CMD认证 |  |
|  | 品目2：低频脉冲治疗仪 | 1台 | 低频脉冲治疗仪，采用生物信息模拟技术及计算机软件技术合成脉冲组合波形，使所治疗的肌肉产生被动的节律性完整运动，对抗痉挛，以提高痉挛肌群拮抗肌的兴奋性，缓解肌肉紧张，直接兴奋神经肌肉组织，增强肌力，改善步态,且取得了良好的康复效果。 1、脉冲频率：0.6Hz～14Hz可调，按“+”和“-”按键进行调节，步长0.2Hz； 2、脉冲宽度：在0.2ms～0.8ms可调，步长为1ms； 3、脉冲幅度：0～100V之间连续可调； 4、脉冲电量：在负载500Ω条件下，输出幅度最大时，单个脉冲电量≥7μC； 5、脉冲能量：在负载500Ω条件下，单个脉冲最大输出能量≤300mJ； 6、治疗模式：4种治疗模式：模式0、模式1、模式2、自定义模式。 7、强度设置：0-100可调，按“+”和“-”按键进行调节，步长1； 8、输出波形： 8.1、脉冲周期：T:0.07s -1.7s； 8.2、占空比：0.0000125-0.0114 9、操作显示：采用真彩色≥10.1寸高清晰度触摸屏显示，智能化菜单操作，可分别单独操作，多种治疗信息； 10、输出通道：2组4线8个电极片，可对2人多部位同时治疗； 11、豪华柜式推车结构，采用超静音万向转轮，方便移动，车轮可固定； 12、机内储存3组处方，并可根据患者不同自定义处方； 13、治疗时间：0-99分钟连续可调，步长为1min，最大值误差为±2min，治疗结束具有报警提示功能； 14、误操作提示：当仪器电源中断或治疗过程结束时，仪器没有输出； 适用于脑瘫术后肌力训练辅助治疗。 |  |
|  | 品目3：痉挛肌低频治疗仪 | 1台 | 痉挛肌低频治疗仪（肌痉挛治疗仪）是采用低频脉冲电流交替输出，以痉挛肌及其对抗肌的交替电刺激来治疗痉挛性瘫痪。为众多运动神经元病损而引起的肌肉痉挛患者而设计的产品, 用来缓解肌张力高的患者的痉挛症状，降低肌张力，诱发患者主动运动功能，改善肢体功能。 1、输出波形：A、B两组输出均为双向不对称脉冲； 2、脉冲周期：1S～2S连续可调，步长0.1S，允差±15%； 3、脉冲宽度：0.1ms～0.5ms连续可调，步长0.1ms，允差±30%； 4、输出强度：治疗仪A、B两组输出分为0-99级连续可调，最大输出脉冲电流应＜100mA； 5、延时时间：治疗仪A组输出波形在前，B组输出波形相对A组延时出现，延时时间T1从0.1s～1.5s连续可调，步长0.1s，允差±15%； 6、定时功能：0min～99min可调，最大值误差为±2min 7、输出脉冲电量：治疗仪最大输出时，脉宽最小时，在负载500Ω条件下，每一脉冲电量必须不小于7μC； 8、输出脉冲能量：治疗仪输出在负载500Ω条件下，每一脉冲能量必须不大于300mJ，在开路条件下测量时，最大峰值必须不大于500V 9、输出负载阻抗：500Ω±10%； 10、采用≥10.1寸高清晰度彩色液晶显示屏显示多种治疗信息，智能化菜单操作； 11、微电脑控制，按键操作 12、储存了6组处方，并可自编处方 13、可自定义10个处方，并可随时修改 14、A、B两组双路输出的电流强度可以同步调节，也可以异步调节 15、双路智能输出，可两人同时治疗，或一人多部位治疗 16、脉冲组合波形，可以交替输出两组脉冲，分别刺激患者的痉挛肌和对抗肌 适应于刺激痉挛肌和对抗肌，使二者交替收缩，治疗痉挛性瘫痪和开展电刺激、电体操。 |  |
|  | 品目4：脑循环功能治疗仪 | 1台 | 1、具有磁疗、 仿生物电刺激小脑顶核、仿生物电刺激肢体“三功合一”功能 2、产品由主机，磁疗帽，电极线，电极片组成 3、磁疗 3.1磁场频率：50Hz±2%， 3.2强度：Ⅰ档3-10mT，Ⅱ档11-25mT 3.3振幅：四档 0档：0 1档：10V±20%，2档：16V±20%，3档：27V±20% 3.4振频：0-10HZ可调，步长1Hz 3.5、治疗体表面磁场强度B：中心位置55mT≤B≤65mT，逐渐减弱到边缘0.1mT≤B≤2mT。 4.电疗 4.1、强度：调节范围1-125，频率：调节范围1-200 4.2 、主治疗电极（脑部）≤30mA,辅电极（肢体）≤100mA，主电极输出开路电压峰值≤50V,辅电极输出开路电压峰值≤150V 4.3、基波频率：2-10KHz可调，输出主频率≤20KHz，调制频率：1-160Hz 可调，输出比率：B/A 0.5-5 5、9种治疗模式，频率.强度.时间可调节.针对不同病症选择模式，可根据患者适应度进行个性化调节 6、时间：1-99min，显示剩余治疗时间，倒计时有报警功能 7、显示方式：≥10.1大屏幕触摸屏显示，独立显示，及独立操作键盘， 8、输出路数：两路磁疗，两路电疗，磁疗、电疗即可同时使用，也可单独使用 9、环境温度：10℃-40℃; 相对温度：30%-75%； 大气压力：700hpa-1060hpa; 电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz 10、产品通过IS09001质量体系认证及中国医疗器械质量认证中心CMD认证 二、适应症 电疗主要用于改善脑部血液循环，适用于缺血性脑血管疾病，脑损伤性疾病，小儿脑瘫及由上述疾病引起的肢体运动功能障碍；磁疗主要适用于缺血性脑血管病，神经症，失眠症，脑疲劳等症状及脑损伤性疾病的辅助治疗。（注册登记表中体现） |  |
|  | 品目5：单臂吊塔 | 3台 | 一、技术参数要求： 1、 制造商通过ISO9001质量管理体系 2、 预制模块式设计。安装完成后可随时加装模块及灵活更换模块位置。 3、 电气分离，吊塔箱体采用门框式结构，电源气源分布在两个独立的腔体上。 4、 单悬臂配双腔体结构，电气源安装于箱体侧面，腔体侧壁≥8个 5、 单臂最大水平伸展活动轨迹≥4.5米。需满足院方场地实际空间及使用要求；吊臂(含所有可旋转关节)旋转角度≥340°，且具有良好的限位系统和具备刹车系统。 6、 吊臂承载负荷：≥300KG 7、 托盘承载重量≥50Kg，带抽屉的托盘承载重量≥50Kg，抽屉承载重量≥10Kg。 8、 单旋转臂，总长≥1000mm；竖式气电箱长度≥1200mm。 9、 电源:双排插座结构，确保各插头不产生干涉。 10、 气源软管采用高品质软管，具有防火或阻燃认证 11、 气体终端： ① 各种气体插座为不同颜色和不同形状，防止误操作； ② 气体终端拔插次数≥20,000次 ③ 具有通断拔三状态气口，具有原位待接通状态，能带气维修 12、 具备双支臂输液杆和网篮 视频接口可选配：DVI端口；BNC端口，满足手术系统整体接入要求。 |  |
|  | 品目六：移动式手术无影灯 | 3台 | 1、采用LED冷光源，使用寿命≥8万小时。医生头部升温﹤1℃。 2、LED光柱聚焦照射，中心照度≥160000lnx。 3、液晶显示按键式控制，可进行电源开关、照度、色温等调节， 4、万向悬挂系统 平衡系统，六关节灯臂，结构轻巧、便于操控、定位精确，能够提供最大的调节范围。 5、 层流灯头 灯头中置手柄可拆卸，耐134℃高温高压消毒，方便调节、灵活定位。 技术参数 1.照度：30,000-160,000Lux 2.聚焦深度：≧1200mm 3.显色指数：85-98（可调） 4.光斑直径：160-280mm（可调） |  |
|  | 品目七：等离子空气净化消毒机 | 43台 | 1、 外形：平板壁挂式； 2、 消毒空间：100m3； 3、 人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒; 4、 LED数码直观显示，时间任意设置；可任意设置开关机时间；可远距离遥控控制。 5、 循环风机，循环风量≥800m3/h，模式工作状态显示，风速高、中、低任意选择；具有电机及等离子体故障自动报警、整机工作寿命计时及清洗保养提醒等功能；实时监测室内空气温度、湿度； 6、可以设置6组定时消毒 7、采用HEPA高效过滤器，可以有效去除空气中0.3um以上的微尘； 8、设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.1ug/m³;细菌总量≤200cfu/m3； 9、等离子体密度: 4.27×1017-5.16×1018cm3； 10、工作电源：220V±22V，50Hz±1Hz；功率:100W，噪音：≤55dB； 11、杀菌区电场强度5KV，积尘区电场强度5kV； 12、设备持续工作1小时，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率≥95%；可有效去除氨、苯、TVOC等污染物；甲醛去除率可达96%以上；悬浮粒子数≤3500个/L(Ø≥um) 13、对空气中自然菌的杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%。 |  |
|  | 品目八：床单位臭氧消毒机 | 6台 | 1、消毒后对床单元内的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌等杀灭对数值≥ 3.0；对自然菌的杀灭对数值≥ 1.0 2、机身采用全金属外壳成型、配置万向和定向各二个脚轮，带刹车片，单手移动方便。 3、微电脑操作，消毒时间0-99分自行调节和设定,可同时消毒床位1-2床； 4、臭氧输出管出气嘴及消毒床罩接气嘴均采用高密度聚乙烯树脂独立开模成型，化学稳定性好，耐磨、耐寒、耐腐蚀、使用寿命长； 5、臭氧浓度：≥1350mg/m3； 6、消毒中臭氧泄漏浓度：≤0.02mg/m3； 7、消毒后臭氧残留浓度≤0.02mg/m3； 8、臭氧产量：5000mg/h； 9、工作电源：220V±22V，50Hz±1 Hz； 10、输入功率:218W，噪声≤55dB； |  |

二、公告时间

2021年10月8日—10月13日

三、报名时间、地点及方式

1.时间：2021年10月13日17.00时前

2.地点：广丰区卫生健康委员会隔壁的原计划生育服务站四楼总务科（一楼是保健院的中医馆、商城南门对面）

3.报名方式：

（1）现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料。

（2）外地参询企业可以电话报名，相关印证材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：王少华  13970331970

5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。

6.监督电话：0793-2685083

四、价格征询会时间、地点

时间：（具体时间另行通知）

地点：广丰区卫生健康委员会隔壁的原计划生育服务站五楼总务科（一楼是保健院的中医馆、商城南门对面）

五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；

2、询价品种报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；

5、参询产品的详细参数和功能介绍（需提供产品生产厂家盖章的产品详细参数技术白皮书）及产品的彩页；

6、参询产品的相关资质证明材料

6.1生产企业营业执照（三证合一证）复印件；

6.2生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许

可证》复印件 ；

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4厂家售后服务方案及承诺书；

7、产品业绩材料（需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件）；

8、参询企业的资质证明材料

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复

印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

8.4进口产品需附产品授权书。

参询材料分开装订，一正两副共三份加盖参询单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。

六、参询文件编制的注意事项

1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的格式按顺序编制目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险由参询方自行承担。

1.6参询方应根据参数需求如实编制参数响应表，提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应，视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单。纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。

七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3、所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，本次参询报价不能超过监管平台限价。

八、价格征询

1.1价格征询会由市卫健委采购内控领导小组指定人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，驻委纪检监察部门对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3、价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准

1.1 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为原则，性价比优先。

上饶市广丰区妇幼保健院
2021年10月8日

附表一

| 医疗设备参询品种报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 江西省限价（万元） | 报单价 （万元） | 数量 | 合计（万元） | 参询单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件（易损件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 参询单位：（盖章） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |  |

附表二

| 医疗设备参询产品详细配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 参询单位 | 配置清单 |
| 注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参询单位：（盖章） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |  |  |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |

| 附表三： 医疗设备询价产品参数响应表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价序号： 设备名称： |  |  |  |  |
| 序号 | 询价参数 | 参询参数 | 响应情况（响应/偏离） | 说明 |
| 注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。 |  |  |  |  |

扫一扫在手机打开当前页

下一篇：医疗设备采购征询会公告

【TOP】【 打印页面】【 关闭页面】

关于本网 网站地图 法律声明 联系我们

主办单位：广丰区人民政府 网站标识码：3611220013
赣ICP备05007166号-1  赣公网安备 36112202000138号